附件

2025年台江生态环境局

监测仪器设备更新采购清单及基本配置等要求

一、拟采购监测仪器明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速计 | 台 | 1 |  |
| 2 | 吸收瓶清洗器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 声校准器 | 台 | 2 |  |
| 4 | 多功能声级计 | 台 | 1 |  |
| 5 | 便携式浊度仪 | 台 | 1 |  |

二、监测仪器基本配置等要求

（一）风速计

1、仪器用途：

主要用于噪声监测过程中，多项气象参数的测量。

2、技术指标：

| 尺寸 | ≤100mm×50mm×450mm |
| --- | --- |
| 重量 | ≤0.6kg |
| 工作温度 | 至少为-20~80℃ |
| 风速技术参数 |  |
| 1、测量原理 | ★风杯法 |
| 2、设备材料 | 风杯材料至少为合金材料 |
| 3、测量范围 | 不少于0～45m/s |
| 4、起动风速 | ≤0.8m/s |
| 5、测量最大值 | ★支持显示测量时段的最大风速 |
| 6、显示分辨率 | ≤0.1m/s |
| 风向参数 |  |
| 1、风向技术指标 | ★需要带测量风向角度度数的功能 |
| 2、风向测量范围 | 至少为0～360度 |
| 3、风向定位 | 至少支持自动指北 |
| 4、测量精度 | ≤±5° |
| 5、最小分度值 | ≤3° |
| 6、风向起动风速 | ≤1m/s |
| 其他参数 |  |
| 1、电池 | 至少支持锂电池供电，≥10000mAh |
| 2、定位要求 | 至少支持北斗定位、显示经纬度、海拔高度等信息 |
| 3、检定/校准 | 检定/校准合格证书1份 |

（二）吸收瓶清洗器

1、仪器用途：

主要用于对10ml、25ml、50ml等不同规格的吸收瓶进行快速清洗和。

2、配置要求：

| 1、气路检漏 | 至少具有气路检漏功能 |
| --- | --- |
| 2、测阻量程 | 不小于-30~0kPa |
| 3、真空泵负压范围 | ≤-0.085MPa |
| 4、清洗数量 | 每次不少于6个50mL吸收瓶 |
| 5、流量量程 | 不低于0.2~1.0L/min |
| 6、设备重量 | ≤15kg |
| 7、设备体积 | 高度≤500mm，长宽分别≤350mm |

（三）声校准器

1、仪器用途：

用于校准声学测量仪器（如声级计、传声器等）的专用设备，其核心用途是确保声学测量仪器的测量结果准确、可靠，满足计量标准和实际应用需求。

2、配置要求：

| 1、技术要求 | 性能至少符合GB/T 15173-2010对1级声校准器的要求 |
| --- | --- |
| 2、输出声压级 | 至少支持94dB和114dB两个声压级校准 |
| 3、声压级精度 | ≤±0.25 dB（-10 ℃ ~ +50 ℃） |
| 4、频率准确度 | ≤±0.5% |
| 5、电池连续使用时间 | ≥7小时 |
| 6、校准稳定时间 | ≤15秒 |
| 7、尺寸 | ≤70mm×700mm×40mm |
| 8、工作温度 | 不少于-10~50℃ |
| 9、频率 | 至少支持1000Hz |
| 10、总失真 | ≤2.5% |

（四）多功能声级计及户外监测箱

1、仪器用途：

用于测定城市区域的声环境质量、社会生活噪声，工业企业噪声低频结构噪声、交通噪声等。符合GB 3096-2008《声环境质量标准》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物二次辐射噪声限值及其测量方法标准》、GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》和GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放限值》等国家标准和技术要求。

- 配置要求：

| 一、声级计参数要求 |  |
| --- | --- |
| ★多功能声级计执行标准 | 至少为GB/T 3785.1-2023（IEC 61672） 1级；GB/T 3241-2010（IEC 61260） 1级 |
| 1.防水防尘等级 | ≥IP65，提供CMA或CNAS检测报告。 |
| 2.频率范围 | 不少于10 Hz～20 kHz |
| 3.测量范围 | 不少于20~143 dB(A) |
| 4.频率计权 | 至少并行（同时）A、C、Z |
| 5.时间计权 | 至少并行（同时）F、S、I |
| 6.主要测量指标 | 不少于Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak：x至少为A，C，Z，y为F,S,I，N至少为1～99可选的整数。 |
| 7.测量功能（包括但不限于） | （1）至少具有统计积分测量、24小时模式测量、机场噪声测量、室内低频结构噪声测量、1/1和1/3倍频程分析、数字记录（记录间隔可设置，最小记录间隔20ms） |
|  | （2）至少具有室内低频结构噪声及等效声级同步测量功能； |
|  | （3）至少能够实现录音功能并且24或48K录音可选。 |
| 8.1/1倍频程不少于 | 16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz。 |
| 9.显示器 | ≥4.2英寸电容型触摸屏。 |
| 10.存储 | 机身内部存储≥16GB，外部储存卡≥64G。 |
| 11.通信接口 | 能支持不少于4G、WIFI、蓝牙接口、RS232接口、USB接口。 |
| 12.电源 | ≥10000mAH锂电池，续航≥30小时。 |
| 13.数据打印 | 至少标配蓝牙打印机，可通过蓝牙数据打印测试结果。 |
| 14.定位 | 至少自带地图定位功能，测量结果可保存经纬度信息。 |
| 15.数据加密 | 至少具有数据加密功能，提供省级或省级以上计量院的技术分析报告佐证 |
| 16.拓展模块 | 至少支持拓展气象模块 |
| 17.检定/校准材料 | 检定/校准1级声级计合格证书1份 |
| 二．户外监测箱技术参数 |  |
| 1. 箱体防护等级 | ≥IP65 |
| 2. 延伸杆长度 | ≥1.7米 |
| 3. 后备电池容量 | ≥45000mA电池 |
| 6. 后备电池接口 | 至少支持1个Type-c和3个USB的5-12V的电压输出 |
| 7. 防风罩 | 至少具有防雨、防风、防鸟功能。 |
| 8. 最长连续监测时间 | ≥3天 |

- 便携式浊度仪

1、用途：

最新的便携式浊度仪，具有实验室浊度仪的优越性能，既可用于野外测试，又可用于实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。

2、技术性能指标：

| 1、电源配置 | 至少支持交流电和电池两种模式 |
| --- | --- |
| 2、电源 | 配置不少于110~230 Vac，50/60 Hz (交流电或者USB+电源模块)和4节AA电池、可充电镍氢电池（用于USB+电源模块） |
| 3、操作温度 | 不少于0~50℃ |
| 4、标准要求 | 至少符合HJ 1075-2019 |
| 5、光源 | 至少支持钨灯 |
| 6、检测器 | 至少为硅光电检测器 |
| 7、测量范围 | ≥0~1000 NTU |
| 8、准确度 | ≤读数的± 2%+杂散光 |
| 9、可重复性 | ≤读数的± 1%或者0.01NTU，取大者 |
| 10、分辨率 | ≤0.01NTU |
| 11、杂散光 | <0.02NTU |
| 12、信号 | 至少具有信号平均功能 |
| 13、光学系统 | 至少具有双检测器光学系统 |
| 14、语言 | 至少具有中文 |
| 15、读数模式 | 至少能够支持样品发生快速沉淀能读出正确的浊度值 |
| 16、仪器防护等级 | ≥IP67 |
| 17.检定/校准材料 | 检定/校准合格证书1份 |